[image: image1.jpg]Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spétka z 0.0 . z/s w Strzekecinie
76-024 Swieszyno, Strzekecino 11; tel. 94 31-61-295 fax 94 31-61-377
e-mail: pmhz@pmhz.pl; www.pmhz.pl; NIP: 669-10-02-564;

KRS 0000063659 Sad Rejonowy w Koszalinie
IX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego; Kapital Zakladowy 22.286.500,00 zt






Strzekęcino,  06.05.2020  r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

w oparciu o  zasady zawarte w art. 66 i  nast. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145,1495)                                                                                                     

na zadanie inwestycyjne: 

„ZAKUP ZESTAWU NOWYCH URZĄDZEŃ:

AUTOMATYCZNEJ PŁUCZKI DO MIKROPLYTEK   ORAZ MIKROPŁYTKOWEGO CZYTNIKA ABSORBANCJI Z INKUBACJĄ”
I. Informacje ogólne
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się w oparciu o zasady zawarte  z art. 66 i nast.                         ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1145,1495)                                                                                                     
2. Organizatorem przetargu  jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą                                w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru  oferty lub unieważnienie  przetargu                             bez podania przyczyny.
II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakup zestawu  nowych urządzeń według poniższych specyfikacji:

1. AUTOMATYCZNA PŁUCZKA DO MIKROPŁYTEK:

- Płukanie pojedynczych pasków lub całych płytek 96-dołkowych (płaskodennych i okragłodennych)
- 8-kanałowa głowica płucząca-dozująca z możliwością doposażenia o większą głowicę 

- Dozująca pompa strzykawkowa

- Obsługa urządzenia poprzez wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 4,3” 

- Pamięć wewnętrzna płuczki umożliwiająca przechowywanie nie mniej niż 75 protokołów

- Maksymalna ilość cykli płukania w jednym protokole - nie mniej niż 10

- Wbudowana wytrząsarka, możliwość ciągłego wytrząsanie do 30 min., wybór co najmniej  5 zakresów     intensywności wytrząsania                                       
- Funkcja namaczania płytki

- Zakres objętości buforu płuczącego od 25-3000 mikrolitrów/dołek

- Krok ustawiania rozdzielanego buforu – 1 mikrolitr/dołek.

- Szybkość płukania: 3 cykle płukania < 130 sekund

- Dodatkowe bezciśnieniowe naczynia na bufor i zlewki

- Funkcje dyspensera – możliwość dozowania odczynników do dołków płytki

- Programowalna prędkość nalewania buforu/odczynnika do dołków

- Funkcja odsysania krzyżowego – odsysanie z dwóch punktów dołka

- Certyfikat CE

- Autoryzowany przez producenta serwis na terenie RP.
- Gwarancja min. 24 miesiące

- Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń.
2. MIKROPŁYTKOWY CZYTNIK ABSORBANCJI Z INKUBACJĄ :
- Odczyt płytek 6, 12, 24, 48 i 96-dołkowych płaskodennych i okrągłodennych

- Zakres długości fali od 400 do 750 nm 

- Zakres odczytu 0-4.000 OD

- Dokładność odczytu <1% przy 2 OD

- Liniowość odczytu <1% przy 2 OD

- Powtarzalność odczytu < 0.5% przy 2 OD

- Wytrząsanie w trybie liniowym

- Ilość zainstalowanych filtrów – minimum 4 (405, 450, 490, 630 nm)

- Oprogramowanie zewnętrzne do jednoczesnej kontroli aparatu i analizy otrzymanych wyników.

- Kolorowy dotykowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 4,3” do obsługi urządzenia 

- Pamięć wewnętrzna – minimalnie 40 programowanych przez użytkownika protokołów

- Oprogramowanie zewnętrzne w ilości 5 licencji stanowiskowych – otwarty program do obsługi czytnika: 

· Możliwość wprowadzenia własnych eksperymentów pomiarowych

· Różne modele dopasowania krzywej standardowej

· Odejmowanie próby ślepej

· Formuła cut-off,

· Walidacja wyników

· Możliwość wprowadzenia własnego wzoru do kalkulacji danych

- Możliwość szybkiego eksportu wyników do arkusza Excel

- Możliwość pracy niezależnej lub pod kontrolą komputera

- Odczyt całej płytki 96-dołkowej w nie dłużej niż 11 sekund

- Inkubacja komory pomiarowej do temperatury nie mniejszej  niż 50°C

- Certyfikat do diagnostyki in-vitro CE-IVD

- Gwarancja min. 24 miesiące

- Autoryzowany przez producenta serwis na terenie RP
-Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń

 W ofercie prosimy podać:

- specyfikację oferowanego przedmiotu, w tym cenę zakupu zestawu (ceny jednostkowe i cena łączna)                                 w PLN, termin dostawy, warunki płatności, warunki i okres rękojmi, deklarowany czas reakcji naprawczej serwisu  gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz  koszt serwisu gwarancyjnego.

III. Termin i miejsce złożenia oferty.

1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 22 maja 2020 r.  w siedzibie  Zarządu PMHZ                                     w  Strzekęcinie, Strzekęcino 11 ,  76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie, osobiście lub przesyłając ofertę pocztą na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego).

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem : 
„PRZETARG –  ZAKUP  ZESTAWU 
NOWYCH URZĄDZEŃ:
 AUTOMATYCZNEJ PŁUCZKI  DO MIKROPLYTEK  ORAZ  MIKROPŁYTKOWEGO CZYTNIKA ABSORBANCJI Z INKUBACJĄ”.
UWAGA: 

Do oferty należy załączyć  klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)

IV. Dodatkowe informacje

1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.

2. Osoba do kontaktu  -  p. Monika Dalewska  tel. 608 614 097
[image: image2.jpg]Oddziat Strzekecin
Strzekecino 11
76-024 Swieszyno
tel. 94 316 79 39
strzekecin@pmhz.pl

Oddziat Jezierzyce
ul. Jana Pawta Il 3
76-200 Stupsk

tel. 59 811 25 87
jezierzyce@pmbhz.pl

Oddziat Celbowo
Celbowo 6

84-100 Puck

tel. 58 673 20 84
celbowo@pmhz.pl

Oddziat Szyldak
ul. Gdariska 10
14-106 Szyldak
tel. 89 647 66 64
szyldak@pmbhz.pl





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]